附件1：计量分公司2025年度无线环境试验设备温湿度校准装置采购要求

一、装置的主要参数

全套装置满足GB/T 34399-2017的规定。整套装置技术参数如下：

（一） 温度：测量范围至少满足（-40~85）℃。最大允许误差：±0.15℃，分辨率不低于0.01℃，包含不限于下限点、-40℃、-20℃、0℃、2℃、8℃、20℃、30℃、50℃、85℃、上限点测量点。

（二） 湿度：测量范围至少满足（10~95）%RH。最大允许误差：±2%RH，分辨率不低于0.01%RH，包含不限于10%RH、20%RH、30%RH、40%RH、50%RH、60%RH、70%RH、80%RH、90%RH、95%RH测量点。

（三）仪器主要功能

1．配置国际先进的微型计算机系统，传感器配置高精度智能数字芯片，保证了该仪器的高准确性，全数字信号传输，确保数据传输准确、一致、稳定。

2.主机带有显示屏，实时显示测量的温湿度数据。

3.可主机按钮启动设备和通过软件启动设备。

4.主机体积：便于现场携带。

5. 专用数据处理装置及软件1套，用户可以安装在电脑上进行数据处理以及出具检测证书，软件包括环境试验设备校准模块、真空干燥箱校准模块、二氧化碳培养箱校准模块；配套主流品牌笔记本电脑1台，要求不低于I7 处理器、32G 内存、1T固态硬盘、独立显卡、14寸显示器等。

6.内置耐高温锂电池，现场可直接更换。

7.软件具备被检设备信息、检测配置、程序设置、激活传感器、实时数据、传感器布点、数据展示、生成报告等内容。

8.软件具有数据库模块，可存储每次检测的任务信息及数据等内容，并可根据任务信息进行检索。

9．最小测量间隔不大于1秒，最大测量间隔无上限。

10.单个记录器存储数据容量不少于10万组。

11.数据有效连续采集时间大于48小时。

12.配置无线温湿度传感器不少于32个。

13. 配置满足检测的仪器电缆、配件、使用说明书、产品合格证、保修卡等其它配套设备

（四）溯源证书

要求含中国测试技术研究院或者中国计量科学研究院的证书，能溯源到社会公用计量标准，溯源证书应包含技术参数中规定的测量点。

二. 服务要求

1．正常使用情况下，验收合格后两年质保，“三包”质量保证，终身维修；质保期内设备出现故障免维修费、配件费等,保修期后终身有偿提供配件和技术服务。

2．在验收合格后2年内，因GB/T 34399-2017更改导致检测方法的变更有可能导致装置改造升级，供货方应负责免费升级。

3．供应商送货上门，安装并提供装置备用易损件。

4．供应商需提供现场免费培训，使操作人员熟悉设备使用方法和维护保养知识。